# 牙科抽吸机

# 标书技术参数

一、设备名称：牙科用电动抽吸机

二、数量：适用于4-7台牙科椅位（按60%同时使用）

三、设备用途：

用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。

四、交货期：1～2月

五、技术要求及规格：

5.1工作条件

5.1.1环境条件

5.1.1.1环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

5.1.1.2相对湿度：≤ 70%

5.1.1.3大气压力：86 ～ 106Kpa

5.1.1.4通风流量 ≥0.10 m3/s

5.1.2电源条件

5.1.2.1额定电压：三相 380V±10%

5.1.2.2频率：50Hz

5.1.2.3额定功率：2 KW

5.1.3工作时间

100% 连续工作

5.2结构形式

抽吸系统能够不断提供无障碍、卫生和完美的治疗所需的真空度，抽吸机可产生约1200升/分钟的抽吸量，使医生对每台牙椅上的口腔操作区域一览无遗，健全的技术保证了可靠性。

借助于空气漩涡及分离漩涡，负压的产生以及分泌物于固体颗粒的混合物同时分离，均有一个坚固的驱动轴来实现，创新的2级分离系统，泡沫兼容性高。

直接与多达7台牙科治疗机相连接，内置的水泵不断的排除液体，无需水循环，节省水的成本、高品质、坚固耐用的电动机、连续稳定的使用、且无需占任何空间，满足诊所未来发展的需要。

5.3技术参数

5.3.1	液体处理量：最大24 L/min，可处理含70%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水；

    - 电机转速：2860 r/min，一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴），

    - 100%连续工作制，即使有大量液体进入也不发生停机保护；

    - 具有均衡负压装置；

    - 旁路气阀设定mbar/hpa：约170；

    - 具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时关机功能；

    - 可选配汞合金分离器；

    - 噪音水平：不大于66 dB(A)

    - 额定电流：3.8A

    - 启动电流：43/25A

    - 熔断器类型：IP44

    - 外形尺寸（H×W×D）：55×42×41 cm。

    - 安全类型：IP44

    - 保护等级：I

    - 马达保护开关：6.3/4A

    - 重量：约32Kg

    - 真空管连接：50mm(外径)

    - 排气连接：50mm(外径)

    - 废水连接：20mm(外径）